给用户提供的微焦点通讯协议：

- 微焦点电脑控制软件和用户开发软件可以在同一台电脑运行。微焦点软件提供服务器端口，端口号3600，IP地址127.0.0.1

- 收和发送都是只有一条命令。具体命令格式如下

- 信息如下：用户每发送一条ASC码字符串帧给微焦点系统。微焦点系统回复一帧应答帧。

| 字节数 | 用户给微焦点软件发送的曝光或训机参数设定命令帧 |
| --- | --- |
| 0-7字节 | H2CS0003 |
| 8-11 | 设定管压，单位0.1kV。 19字节设定ASC码’0’ ，是代表曝光管压例如 “0802”表示80.2kV 19字节设定其它ASC码，代表训管的目标管压。训管见备注① |
| 12-17字节 | 设定管流，单位1uA。例如“000320”表示320uA |
| 18字节 | 备用字节，设定‘0’ |
| 19字节 | 训机控制位。训管见备注① ‘A’正常使用 ‘2’ 自动训管 ‘5’ 灯丝自动校准 ‘7’ 单聚中 ‘8’ 全聚中 ‘9’ 升压训管 |
| 20字节 | 高压开关控制 P表示开高压，T表示关高压 |
| 21字节 | 备用，设定’0’(可以用作设定工作模式， ‘0’=管电流控制模式 ‘1’=靶电流控制模式 ‘2’=靶功率控制模式) |
| 22字节 | 故障复位 ‘R’ 复位故障, ‘N’不复位 当高压发生器接收到R后，会一直处在故障复位状态。所以系统正常工作下应为N. |
| 23-26字节 | 设定靶电流，单位1uA, “1032” 表示靶电流1032uA。在管流控制模式下，靶电流设定无效，此4位可以设定“0000”。 |
| 27-30字节 | 设定训管起始管压，单位0.1kV。正常开高压可以设定“0000”。训管见备注① |
| 31-32字节 | “\r\n” |
| 在开高压以后，高压只接收kV,管流设定值。其它设定值无效 |  |
| 关高压命令：H2CS000308020003200AT0N00000600 开高压命令：H2CS000308020003200AP0N00000600 自动训管命令H2CS0003080200032002P0N00000600 |  |

- 备注①：用户可以使用华日标准控制软件先完成训管，以及所有校正，再使用自己研发的软件正常开高压。

- 所有消息的收发全部采用ASC码串

| 字节数 ASC码从0开始计 | 曝光设定命令应答帧的格式（精简答复） |
| --- | --- |
| 0-7个ASC码 | ASC码序列 “C2HS0019” |
| 8 | 对应ASC码空格 ‘ ’ |
| 从ASC码9开始，每4个ASC码表示一个0-0XFFFF的整数，范围“0000”至“FFFF”。 每4个ASC码之间有一个ASC码空格或‘，’号。 | 实际ASC码串如下 “000A 0000 0010 **** **** **** ” |
| 9-12 | “****”表示 电脑故障码 例：“0000”表示无故障 “000A”表示故障10，“0020”表示故障32 |
| 14-17 | 控制器故障码 例：“0000”表示无故障 “000A”表示故障10，“0020”表示故障32 |
| 19-22 | 表示高压当前的工作状态（faceState） 例：4个ASC码“0001”表 状态1—X射线机准备完毕，“0004”表示状态高压开启。详见下面定义 static public string[] hvStateStr = new string[12] { "DC-DC充电", "准备完毕", "高压预警", "正在升压", "高压开启", "正关高压", "等待DC下降", "射线机故障", "灯丝测试", "DC测试", "kV测试", "未知状态" }; |
| 24-27 | 表示当前系统的工作模式 0 正在抽真空 1 准备好状态 2 自动训管 3 训管成功 4 训管中断 5 灯丝自动校准 6 灯丝校准成功 7 单聚中 8 全聚中 9 升压训管 10 正常工作状态 11 故障状态 |
| 29-32 | faceBitData;//-5-接口板的位输入数据 Bit0 =1 冷却泵流量不足 Bit1= 1 真空系统真空度不够 Bit4=1 门1开 Bit5=1 门2开 将29-32 4个ASC码提取，转化成整数。再提取Bit1位。 4个ASC码“000D” 转化为16进制整数000D，对应二进制0000 0000 0000 1110 红色Bit0位是0，表示冷却泵流量正常。 |
| 34-37 | bitData //控制板位数据（目前未用） |
| 39-42 | setkV;//实际设定管压，单位0.1kV 例如 ”0100”,对应数据256，表示当前实际设定管压25.6kV |
| 44-47 | setmA; //高压实际设定管流，可在训机时显示,单位0.01mA 例如 ”0100”,对应数据256，表示当前实际设定管压2.56mA |
| 49-52 | readTargeuA ;//实际测量的靶电流（修改定义） |
| 54-57 | readTime;//13 已经完成曝光时间 ”0100”,对应数据512，表示当前已经连续曝光512秒 |
| 59-62 | readkV;//实测管压反馈，单位0.1kV |
| 64-67 | readmA;//实测管流反馈值,单位0.01mA |
| 69-72 | flow; 用户不用读取。 冷却泵流量反馈，仅仅在使用脉冲式流量泵时有效 |
| 74-77 | arcCounter;//放电计数器 |
| 79-82 | trigger;//用户不用读取，表示硬件保护触发器。 |
| 84-85 | “\r\n”结尾2个ASC码 |